П Р О Ц Е Д У Р А

Процедура о припреми инструмената и начину стерилизације у сувом стерилизатору

| Процедура Дома здравља Вршац ВРШАЦ |  | ПОТПИС: |
| --- | --- | --- |
| Израдио: | Тим за заштиту животне средине | за тим: |
| Одобрио: | Директор ДЗ Вршац |  |
| Процедура број: | 01-184/120 | датум: |
| Измена број 1: |  | датум: |
| ПЕЧАТ | Контролисана копија Дома здравља " Вршац " Вршац |  |

Предмет: Процедура о припреми инструмената и начину стерилизације у сувом стерилизатору

Циљ: Спречавање појаве и преношења инфекције, заштита свих запослених и пацијената.

Подручје примене: Све медицинске Службе Дома здравља Вршац.

Веза са другим документима: Процедура је везана за стандарде акредитације.  Процедура је везана за стандарде акредитације, Oпштим актом Дома здравља Вршац и законском регулативом.

Опис процеса рада:

Стерилизација је процес којим се потпуно уништавају сви микроорганизми и њихове споре са  инструмената , материјала и предмета. Стерилизација топлим ваздухом намењена је за стерилизацију металних инструмената, стакленог  посуђа и др.

- Припрема сестре која ће припремати материјал за стерилизацију:

Сестра предузима мере за личну заштиту, Обавезна је комплетна униформа и латекс рукавице.

- Припрема материјала за стерилизацију у сувом стерилизатору:

Коришћене инструменте деконтаминирамо потапањем у дезинфекционо средство. Сви инструменти се  расклапају  ако су из више делова и после потапања добро оперу у млакој води и детерџенту. За прање користити меку четку, а за време прања предмети се држе под водом да би се избегло непотребно прскање унаоколо. Инструменти се испирају под млазом текуће воде , и потапају поново у дезинфекционо средство (Примосепт ГА, 15 мин.) потом се опет испiирају под млазом текуће воде и затим се суше. Након тога инструменти се поређају у припремљене касете.

На поклопац касете се стављају индикатори са тачним датумом стерилизације и потписом сестре која стерилише. Сестра одлаже у стерилизатор инструменте и започиње процес загревања стерилизатора, када се достигне температура од 180 C сматра се да је отпочео сам процес стерилизације који траје минимун 60 минута. По истеку потребног временa за стерилизацију  неопходно је оставити стерилизатор и инструменте да се охладе. Стерилне затворене касете стављамо у орман за стерилне инструменте.

У свеску стерилизације се уписује датум стерилизације, време почетка и завршетка стерилизације, ко је вршио стерилизацију, шта се стерилисало и прилаже се у свеску стерилизације друга контролна трачица са поклопца касете .

Контрола стерилизације се врши свакодневно помоћу индикатора – Микулићев папирић стерилизације за суви стерилизатор. Биолошка контрола се врши једном месечно од стране ЗЗЈЗ Панчево. Стерилизатор садржи упутство за употребу, безбедан рад и одржавање стерилизатора.

Евиденција/прилог: Свеска контроле стерилизације коју поседују све Службе, Упутство за руковање стерилизатором

Одговорност за примену: Главна сестра Дома здравља, Главне сестре Служби.

Дистрибуција:

Акт о процедури:  Процедуру за припрема материјала за стерилизацију у аутоклаву и начин дистрибуције материјала Одобрио Директор Дома Здравља Вршац.